ВИТЯГ з Протоколу № 27

засідання Колегії з розгляду скарг у сфері закупівель підприємств

Державного концерну «Укроборонпром»

м. Київ  	 	 	 	 	 	 	 	 	«20» липня 2021 р.

Порядок денний:

- Розгляд скарги ТОВ «Карл Цейсс» щодо необхідності внесення змін до умов конкурсної документації ДП «НВК «Фотоприлад» у закупівлі контурографу (UA-2021-07-01-001286-a), очікуваною вартістю 7 500 000,00 грн без ПДВ.

Слухали:

Щодо п’ятого питання порядку денного:

Секретар Колегії повідомила, що ДП «НВК «Фотоприлад» (далі – Замовник) оголошено конкурс на закупівлю контурографу (UA-2021-07-01-001286-a). Згідно з інформацією, розміщеною у системі «Prozorro», на даний час закупівля знаходиться на стадії «подання пропозицій».

Суть скарги: ТОВ «Карл Цейсс» (далі – Скаржник) не погоджується з вимогами технічного завдання та зазначає, що у нових торгах вимоги п. 10 та 20-21 технічної специфікації прописані під виробника продукції Mahr та відсутні у інших виробників. Зокрема параметри:

| Вимога ТЗ | Запропоновані зміни |
| --- | --- |
| Межі абсолютної похибки вимірювань довжини MPEEA, не більше ±(1 + l/150) мкм | Межі абсолютної похибки вимірювань довжини MPEEA/МРЕ, не більше ±(1 + l/150) мкм |
| Можливість замовлення за спеціальним запитом спеціального пристосування для двостороннього виміру сферичних і асферичних лінз з наданням відповідних креслень кожної лінзи | Видалити, бо вимога є надмірною, так як щуп без додаткової оснастки (яка не входить до складу обладнання) не виконуватиме своїх функцій. |
| Повинен бути оснащений двостороннім щупом для сканування верхнього і нижнього контурів оптичних деталей | Повинен бути оснащений спеціальним пристосуванням для двостороннього виміру контурів оптичних деталей довжиною ощупування не менше 200 мм |

Вимога: внести зміни до умов конкурсної документації та усунути будь-які дискримінаційні умови.

Встановлено з пояснень замовника: щодо межі абсолютної похибки вимірювань довжини. Замовник приймає редакцію Скаржника. Якщо даний параметр приладу Скаржника кращий за встановлений Замовником, то по цьому параметру пропозиція приладу ТОВ «Карл Цейсс» не може бути відхиленою.

Щодо двостороннього щупа. Даний параметр встановлюється з урахуванням майбутніх потреб виробництва. Посилання на креслення деталей є недоцільним, бо вони надавалися для підтвердження наявності лінз великих діаметрів. Також, прилад планується використовувати не лише для оптичних деталей, а й для інших де є потреба в двосторонньому щупі.

Замовник зазначив, що Скаржником не надано інформацію щодо використання пропонованого ним приладу в оптичному виробництві для контролю асферичних поверхонь.

Встановлено з пояснень управління моніторингу та вдосконалення закупівель: слід звернути увагу, що скаргу на умови конкурсної документації подано без порушення терміну оскарження. Так, при реєстрації скарги Замовнику направлено лист у якому зазначено, що термін «періоду уточнень» необхідно подовжити до 27.07.2021. Однак, Замовник проігнорував дану інформації, чим порушив п. 7.7. Положення про Колегію ДК "Укроборонпром" з розгляду скарг підприємств Концерну, затвердженого Наказом від 27.01.2020 №18 (у редакції Наказу від 09.07.2021 №262) "у разі надіслання Секретарем  Колегії повідомлення про необхідність продовження періоду звернення за роз’ясненнями, Відповідальна особа чи Конкурсний комітет вживає необхідних заходів для подовження періоду звернення за роз’ясненнями в Конкурсі до моменту отримання рішення Колегії за результатами розгляду Скарги".

З отриманих пояснень встановлено, що Замовник погоджується внести змін до п. 10 технічного завдання. Однак, враховуючи, що «період уточнень» вже завершено це неможливо, через технічні особливості функціонування системи «Prozorro».

Запропоновано: враховуючи наявну інформацію, задовольнити частково скаргу               ТОВ «Карл Цейсс».

Секретарю Колегії з розгляду скарг Концерну підготувати та направити до Замовника та Скаржника результати розгляду скарги.

Замовнику: скаргу задоволено частково. При розгляді скарги встановлено, що Замовник готовий внести зміни до п. 10 технічного завдання. Враховуючи, що внесення будь-яких змін на етапі «подання пропозицій» є неможливим, через особливості функціонування системи «Prozorro», Замовник має врахувати параметр «межі абсолютної похибки вимірювань довжини MPEEA/МРЕ, не більше ±(1 + l/150) мкм» при розгляді конкурсної пропозиції Скаржника.

Скаржнику: скаргу задоволено частково. Враховуючи, що у період «подання пропозиції» внесення будь-яких змін вже неможливо, через особливості функціонування системи «Prozorro». Однак, Замовником буде враховано параметр «межі абсолютної похибки вимірювань довжини MPEEA/МРЕ, не більше ±(1 + l/150) мкм» при розгляді конкурсної пропозиції Скаржника.

Принагідно повідомляємо, що у разі наявності питань, які стосуються технічних характеристик або умов конкурсної документації Учасник маєте можливість поставити їх Підприємству в період уточнення (період звернення за роз’ясненням) безпосередньо в процедурі закупівлі через майданчик «Prozorro». У такому випадку Замовник має можливість оперативно вносити зміни до конкурсної документації без необхідності скасування торгів.

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени Колегії, проголосували одноголосно «ЗА».

ДК УКРОБОРОНПРОМ



3094633